珠海市市场监督管理局关于2024年珠海市

老视成镜产品质量监督抽查结果的通告

　 根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2024年，珠海市市场监督管理局开展了老视成镜产品质量监督抽查工作，现将有关情况通告如下：

　　一、基本情况

　　 本次抽查涉及我市眼镜企业，抽查了10家企业销售的10批次老视成镜产品。经检验，不合格6批次，不合格发现率为60.0%。

　　二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《老视成镜产品质量监督抽查实施细则》，对老视成镜产品的球镜（柱镜）顶焦度、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量共8个项目进行了检测。经检验，4批次产品未发现不合格, 6批次产品不合格，不合格项目分别为球镜顶焦度(主子午面顶焦度2)、柱镜顶焦度、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差。

三、抽检企业及产品清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 检验结论 | 不合格项目 |
| 1 | 珠海市南屏华丽眼镜店 | 老视成镜 | 老人100 | R:+4.00D  L:+4.00D  PD=62mm | / | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差 |
| 2 | 珠海市开明视光眼镜有限公司 | 老视成镜 | 纤紫鹤 | R:+1.50D  L:+1.50D  PD=64mm | / | 不合格 | 光学中心水离偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差 |
| 3 | 三灶康乐眼镜店 | 老视成镜 | 明瞳 | R:+1.00D  L:+1.00D  未标明PD | / | 不合格 | 光学中心水平偏差、光学中心垂直互差 |
| 4 | 珠海市益光眼镜有限公司小林分公司 | 老视成镜 | 好梦莱 | R:+1.50D  L:+1.50D  PD=65mm | 批号：20231028 | 不合格 | 光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差 |
| 5 | 珠海市金湾区新永光眼镜店 | 老视成镜 | 舒妮 | R:+2.50D  L:+2.50D  PD=64mm | 批号：20220301 | 不合格 | 光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差 |
| 6 | 珠海市金湾区平沙镇万众眼镜店 | 老视成镜 | 明珠 | R:+2.50D  L:+2.50D  PD=63mm | / | 不合格 | 球镜顶焦度(主子午面顶焦度2)、柱镜顶焦度、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差 |
| 7 | 珠海市高登眼镜连锁有限公司拱北分公司 | 老视成镜 | 夕阳红 | R:+4.00D  L:+4.00D  PD=62mm | 批号：20191001 | 未发现不合格 | / |
| 8 | 珠海明视达眼镜有限公司 | 老视成镜 | 艺美 | R:+2.00D  L:+2.00D  PD=60mm | 2021/3 | 未发现不合格 | / |
| 9 | 珠海市学生直通车眼镜有限公司粤华分公司 | 老视成镜 | 荣美 | R:+3.00D  L:+3.00D  PD=63mm | / | 未发现不合格 | / |
| 10 | 珠海珠光眼镜有限公司金鼎分店 | 老视成镜 | / | R:+3.00D  L:+3.00D  PD=68mm | / | 未发现不合格 | / |

珠海市市场监督管理局

2025年1月15日